## Sheet1
2024年医疗器械（第三批）采购清单
序号 | 名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 限高单价（元） | 预算金额 | 参考图
1 | 移动式空气消毒机 | 一、设备性能需求： 用于科室业务用房空气消毒，移动式，可人机共存。 二、配置要求： 1、红外线接收装置，可遥控操作，任意轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒。 2、风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择； 3、具有紫外线灯累计使用计时功能； 4、能够显示室内温度，温度测量等范围；温度测量精度：±1℃； 5、采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风； 6、内置无臭氧、单端U型紫外线灯管； 7、内置活性炭过滤器过滤尘埃、光触媒网抗菌、除臭； 8、采用增强紫外线灯辐射强度，提高杀菌效率； ▲9、消毒空间:≥90m³； ▲10、循环风量：≥90m³/h； 11、机外紫外线泄露：≤3μW/cm2 12、臭氧浓度：≤7、4*10-3mg/m³； 13、噪音：≤45dB; 14、输入功率：≤350W； 15、响应文件中提供消毒类产品检测报告 三、售后服务要求：质保三年。 | 台 | 1 | 4000 | 4000
2 | 中频治疗仪 | 一、设备性能需求：用于科室业务治疗。 二、配置要求： 1、工作条件： 环境温度+5 ℃～+40 ℃； 电源： 220V±22V； 2、主机尺寸：小于600mm×700mm×200mm。 3、设备分类：I类、BF型 ▲4、中频输出频率：1kHz～10kHz范围内，允差±10%； 中频输出电流：在500Ω的标准负载电阻下，最大输出电流不超过以下限值：频率≤1500Hz不超过100mA，且最大输出电流间设近100个档位，输出在0-99档可调整。 5、输出电流稳定性：在不同负载下的输出电流变化率不大于10%。 6、低频调制输出：调制频率范围0～150Hz范围内，单一频率允差±10％； ▲7、调制方式：连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。 8、加热输出热电极温度：38℃-55℃范围内分6档可调，允差±2℃;具有温控保护功能，最高加热温度不超过56℃，超过56℃后热保护器动作，切断加热电路。 9、电压：<500V。 10、定时自动处方时间由各处方规定，手动处方时间1～99min范围内可调，级差1min，允差±30S，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。 ▲11、连续运行时间：≥4h。 12、输出处方 40个以上自动处方+1个以上手动处方。（程序中频电流疗法处方，音频电流疗法处方；手动自编处方。） ▲13、输出通道：双路中频加透热输出。 14、功能：具有同步设定和同步输出功能。 15、电极片：配置多种规格的电极片及布套，（带加热电极片 107mm×75mm 6片，矩形电极片 130mm×95mm 6片，矩形电极片 95mm×60mm 6片，圆形电极片 40mm 6片）。 三、售后服务要求：质保三年。 | 台 | 1 | 8000 | 8000
3 | 特定电磁波治疗仪器 | 一、设备性能需求：用于改善照射部位的血液循环和血液的流通速度，促进局部的炎性吸收。 二、配置要求： 1、底座有5个轮，底盘稳固不易倾倒。 2、具有发热均匀、照射舒适、照射面积增大、宽频等特点。 3、治疗板使用寿命大于5000小时。 4、额定电压220V、50HZ，输入功率250VA，使用年限≥6年。 三、售后服务要求：质保三年。 | 台 | 5 | 600 | 3000
4 | 带盖密纹网框 | 一、设备性能需求：用于精密贵重诊疗器械的装配，方便医生使用过程中的要求，保护器械，防止器械在运输、清洗消毒过程中造成损坏。 二、配置要求： 1、器械盒材质：304不锈钢，表面电镀抛光，使用时不得出现起皮，腐蚀等现象。 2、具有良好的耐腐蚀性和专业视觉效果，边缘光滑不易割手，钢板厚度≧1.2mm。 3、器械盒规格长宽高:80mm*80mm*40mm，长度、宽度和高度波动不超过 10mm。 4、器械盒手动锁扣装置设计，可直视安全锁扣，便于直接观察器械盒是否锁好。 5、转角和有凹槽的边缘光滑圆钝，增加排水，节约干燥时间。 三、售后服务要求：质保三年，涵盖所有配件维护。 | 个 | 20 | 800 | 16000
合计 | [5 empty] | 31000