## Sheet1
2024年医疗器械（第四批）采购清单
序号 | 名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 限高单价（元） | 预算金额
1 | 全自动血压计 | 一、设备性能需求(购置参数): 显示方式:LCD 显示 测量方法:示波测定法 3.测量范围:压力测量范围:0 mmHg300mmHg(0.0kPa~40.0kPa) 4.脉搏:40~200 次/分钟 5.精度:压力传感器准确性:士2mmHg(士0.267kPa) 脉搏:土2%或士2次/分钟(取大者) 6适用的臂围:17~45cm(厘米) 7.记忆组数:>300 组 8.运行模式分类:连续运行 9.电击保护:I类设备，BF型应用部分 10.排气方式:自动快速排气 11.支持多种传输方式 (蓝牙、LTE-CAT.1、Wi-Fi、USB、以太网和 RS-232 串口数据传输) 12.臂简可转动，适宜不同身高人群 13.肘部检测功能，智能加压与固定加压双模式测量 14.接近检测，灯效提示 二、配置要求:主机1台，电源线1套，搁手版1个，袖套1套，打印纸10卷，提示牌1个使用说明书1套，合格证1个，保修卡1个。 三、售后服务要求:≧3年 | 台 | 1 | 20000 | 20000
2 | 电动妇检床 | 一、设备性能需求(购置参数): 床体尺寸:长 1320土20mm，宽530±20mm。升降范围:600~1000mm，靠背调节角度范围0-70°,坐垫调节范围-10°~20°。 关键技术参数: 1.床垫总长 1310±10mm 2.床垫宽 540士10mm 3.床面固定高度:810士10mm 4.靠背摆动角度范围-6°~33° 5.座垫倾角范围 0°~20° 6.外壳采用高分子材料，不易生锈。 7.床垫为聚氨脂发泡材料一次成型，表面光洁无缝，防渗透、防污染、易清洁。 8.▲柔性 LED 照明灯:24V/10W, LED 光源，采用柔性支撑技术，方位可任意调节。 9.▲膝弯托:优质碳钢，外包一次性发泡成型聚氨酯材料，多方位调节，锁紧可靠。膝弯托高度280mm的调节范围，并可前后转动调节。 10.导流式坐垫:采用导流式设计，液体经坐垫流入下方的接水盆。 11.控制方式:通过脚踩开关控制检査床的坐垫翘倾、靠背仰卧，气动液压运行平稳安全、无噪 二、配置要求:妇产床主体1套;柔性LED照明灯1套;膝弯托1套;头1件;接水盆1件:优、质不锈钢输液架1个;搁手板(延展式)1副;脚踏制动开关2套。 三、售后服务要求:≧3年 | 张 | 1 | 21000 | 21000
合计 | [5 empty] | 41000